Chuẩn bộ độ sâu Memory

- Chuẩn bị :

- Dùng thước dây đo khoảng cách 20m từ bộ độ sâu. (khoảng cách để chuẩn)

- Dùng thước dây đo các khoảng cách 5m, 10m, 15m (khoảng cách để kiểm tra sau khi chuẩn).

- Kiểm tra hoạt động của Detector  từ trường– IC Hall (Hoạt động như 1 switch hành trình).

- Chuẩn :

- Mở phần mềm ServiceMS2014 -> глубинa  Работа с  автономным глубиномером калибровка калибровка глубиномера. Để vào chương trình chuẩn.

- Đưa cáp về vị trí cuối hành trình ( kéo ra khoảng 1m rồi thả vào cho cáp tự dừng), dùng thước đo chiều dài đoạn cáp còn dư rồi nhập số vào ô Window trong màn hình chuẩn, nhấn OK sau đó tắt nút nguồn trên bảng điều khiển độ sâu đợi khi nào báo lỗi trên màn hình máy tính thì bật nút nguồn lại.

- Kéo cáp đến chỗ khoảng cách 20m đã đánh dấu đợi 5s, sau đó cho cáp kéo về hết hành trình, trên máy tính sẽ hiện ra các thông số về điểm chuẩn, nhấn OK save để kết thúc.

- Kiểm tra :

- глубинa  Работа с  автономным глубиномером режим регистрация Nhập vào độ sâu bắt đầu ( đoạn cáp còn dư sau khi đi hết hành trình). Kéo cáp tới các điểm 5m, 10m ,15m, 20m để kiểm tra.